- 网络分析仪波导校准件设置指南

来源：互联网

概述

作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型，波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中，波导接口，尤其是矩形波导类型是常见接口之一。

矢量网络分析仪的校准，是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨（R&S）矢量网络分析仪，在应用波导端口时，校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。

矩形波导

矩形波导的截止频率fc＝149.9/a （GHz）

常见矩形波导参数

|  | 主模频率范围（GHz） |  | 内截面尺寸(mm) |  | TE10 截止频率 fc (GHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口型号 | 起始频率 1.25fc | 终止频率 1.9fc | 基本宽度 a | 基本高度 b |  |
| WR-90 | 8.2 | 12.5 | 22.86 | 10.16 | 6.557 |
| WR-75 | 9.84 | 15 | 19.05 | 9.525 | 7.869 |
| WR-62 | 11.9 | 18 | 15.799 | 7.899 | 9.488 |
| WR-51 | 14.5 | 22 | 12.95 | 6.477 | 11.575 |
| WR-42 | 17.6 | 26.7 | 10.668 | 4.318 | 14.051 |
| WR-34 | 21.7 | 33 | 8.636 | 4.318 | 17.358 |
| WR-28 | 26.3 | 40 | 7.12 | 3.556 | 21.053 |

波导校准方法

常用的波导校准方法有TRL和TOSM

TRL

T：through,直通，波导端口直接对接 R：Reflect，反射器，对应短路器 L：Line，传输线，已知电长度或时延的波导段

TOSM

T：through,直通，波导端口直接对接 O：Offsetshort，偏移短路器 S：short，短路器 M：Match，匹配器，回波损耗大于20dB的波导负载

校准件数据

矢量网络分析仪在测试之前必须进行校准，校准过程中必须采用与所使用的校准件匹配的校准数据，这是保证测试数据准确度的必要条件。

· 导入数据文件

罗德与施瓦茨的校准件，都附有数据文件(U盘或软盘)，可以直接导入矢量网络分析仪。

· 自定义校准件数据

如果没有相应的数据文件，比如自制校准件，或者已知校准件参数数据，但没有罗德与施瓦茨网络分析仪可以识别的电子数据文件，需要在矢量网络分析仪上人工设置。

>>> 新建波导接口类型

Line Type: Waveguide

Rel.Permittivity: 1.001

Cut off Freq. fc: 截止频率，必须按照实际参数设置（参见2.2节）

>>>新建/编辑校准件

新建校准件：

编辑已有校准件：

>>>编辑校准件参数

在上节所述Kit Standards窗口，选定要编辑的校准件，设置起始和终止频率(Min Freq / Max Freq)，选定要编辑的校准件，点击View/Modify,进行参数设置。

· 校准后验证

>>>波长波导段测试结果

>>>负载测试结果