- 耐压测试仪系列操作方法

来源：互联网

耐压测试仪的基本原理：把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上，并持续一段规定的时间，如果其间的绝缘性足够好，加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内，其漏电电流保持在规定的范围内，就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。

小编特总结了以下几点耐压测试仪的操作方法，希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。

操作方法：

（1） 接通电源：确定“电压调节”旋钮已置“0”位，然后打开电源开关。

（2） 设定“漏电流”值：按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流” 预置在所需值。

（3） 连接被测件：根据被测件的需要，将测试线和被测件连接好。

（4） “定时测试”:将定时开关“17”置在“定时”位置，调节定时拨盘开关，设定所需的定时时间，然后按下“启动”开关，并调节“电压调节”旋钮使输出电压至所需值。

（5） “手动测试”:将定时开关“18”置在“手动”位置，按下“启动”开关即可。

（6） 在测试过程中，如果检测到的“漏电流”值超过设定的“漏电流”预置值时，仪器会自动报警并切断输出电压。这时只要按下“复位”开关即可，仪器回到待测试状态。（若采用外控测试超漏时，应松开测试棒上的启动开关方可继续进行测试）

（7） 如果检测到的“漏电流”没有超过设定值，则定时时间到或按下“复位”开关后，仪器回到待测试状态。

（8） 摇控测试：将摇控测试捧上的五芯插头插入仪器上的插座内，按下测试棒上的开关即可进行测试。注意：在使用遥控测试棒测试时，仪器的定时功能无效。

测试举例：

测试条件：测试电压AC:3000V,测试漏电流最大值AC:1.5mA,

定时时间：30秒。

测试仪器：RK2671A型耐压测试仪

测试步骤：

1.检查仪器的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底，如没有，则将它旋转到底。

2.将仪器的电源线插好，并打开仪器电源开关。

3.选择合适的电压量程：将电压量程开关设置在“5kV”位置。

4.选择合适的交直流电压测量档：将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。

5.选择合适的漏电流量程：将漏电流量程开关设置在“2mA”挡 位置。

6.预置漏电流值：按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置，然后调节“漏电流预置”电位器，至漏电流表上的电流值为“1.500”mA.调节好将此开关弹起，使其在“测试”位置。

7.定时时间设置：将“定时/手动”开关设置在“定时”位置， 调节定时拨盘开关并将其设置在“30”秒。

8.将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端，另一根黑色线的挂 钩和仪器的黑色接线端子（地线端）接好。

9.将高压测试棒、地线和被测试设备连接好（如果测试的是仪器，一般的连接方法是：黑色夹子（地线端）接被测件电源线插头的接地端，高压端接插头的另一端（L或N）。注意被测件要放在绝缘的工作台面上。

10.检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。

11.按下仪器的“启动”开关，缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压，在电压表上观察电压值至“3.00”kV.此时在漏电流表上的电流值也在上升，如在电压上升过程中漏电流值超过设定值（1.5mA），仪器会自动报警并切断输出电压，说明该被测件不合格，按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值，则定时时间到后仪器自动复位，表示该被测件合格。

12.使用“遥控测试”方法：将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端，按下测试棒上的开关（要按住）即开始。航空插头也可称插头座，广泛应用于各种电气线路中，起着连接或断开电路的作用