MDO4000混合域示波器结构解密（下）
来源：互联网  邓锦辉，泰克大中华区技术营销经理
生成频谱
[image: image1.jpg]BT BT

BFRAB [ AD  RE2e | | s | eepmegs





下图25说明了生成显示频谱曲线的过程：

[image: image2.jpg]



图25 生成频谱曲线

 在这个过程中，首先把数据乘以窗口函数。由于FFT假设信号在整个期间不变，因此采样间隔最后的不连续点将在得到的频谱中表现为频谱泄漏。窗口函数是为了减少这些不连续点。如需进一步了解各种窗口函数及其使用，请参阅附录一。

 信号在整个期间不变的假设的其中一个含义，在RF时域数据覆盖的时间间隔期间内，若信号改变幅度的话，它将以降低的功率电平显现在所得到的频谱中。避免这种结果的唯一途径是调节RBW分辨率带宽设置，保证信号在整个时间间隔期间是稳定的。

 由于FFT处理在2的幂数的数据长度中更加有效，因此输入数据会加上零衬垫，直到最近的2的幂数。零衬垫增加了频谱分辨率，而不会改变频率成分。

 应该指出的是，使用的FFT长度完全取于跨度/RBW之比。上面的公式中可以很容易看出：

 FFT长度= (窗口因数* 滤波因数* (1/2 * 跨度)) / RBW （公式10）

 对MDO4000混合域示波器，默认Kaiser窗口的窗口因数是2.23。如上所述，滤波因数约等于3。默认的跨度/ RBW之比为1000:1。在这些默认设置下，得到的FFT长度约为3345点。这将零衬垫直到4096点FFT。

 每个变换帧中样点数越多，变换完成后频率分辨率越好。遗憾的是，这也意味着变换帧所需的数据计算数量越多。FFT这个变换过程也因密集计算要求而闻名。

[image: image3.jpg]



                   图26. 提高时间样点数改善了频域分辨率。

 然后我们使用FFT，以频谱形式把RF时域数据转换成频域数据。然后进一步修改这个频谱：

 整个频谱乘以一套调节平坦度的系数。这些系数在出厂校准时确定。MDO4000混合域示波器中没有相位校准。

 如前所述，FFT过程可以涉及1,000 - 2,000,000点。可以压缩频谱记录，以适应1000点画面。这种数据压缩（样本抽取）过程称为检测，用来把多个FFT二元组汇聚成一个显示的二元组。用户可以控制选择的检测方法，压缩方式如下：

 + Peak：保留压缩间隔中最大的数据点

· -Peak：保留压缩间隔中最小的数据点

· Average：平均整个压缩间隔中的数据

· Sample：保留压缩间隔中最后一个数据点

 然后可以对最终频谱求对数，得到最终画面。

 生成RF时域数据
 [image: image4.jpg]BT BT

BFRAB [ AD  RE2e | | s | eepmegs





 IQ数据的另一个用途是生成RF时域数据。回忆一下，在上面的数字下变频中，IQ数据只是在虚数IQ数据平面中作为矢量绘制的信号的卡笛尔表示。因此，IQ数据可以作如下变换：

 [image: image5.jpg]| Data

Q Data

Amplitude (A) vs. Time

> SQRT(P+@)
Phase (®) vs. Time RF Time
—>  ARCTAN(Q/I) Domain Data

First data point = 0" Magnitude vs. Time

Frequency (f) vs. Time
| (Phasen+1 - Phasen)
(360 x 1/SR7)





                       图27. 生成RF时域数据

 可以在时域格线中，与其它时域曲线一起绘制得到RF时域数据图。所有时域数据(包括模拟数据、数字数据和RF射频通道) 在格线中都时间对准，允许用户评价各条通道之间的定时关系。

 注意相位计算和频率计算都独立于幅度计算。如果幅度低，那么IQ数据会越来越以噪声为主。下面的截图中显示了这种效应：

 [image: image6.jpg]Ko

-

Domv @ ) ‘400;15 ‘ ‘ZS.OMSIS ‘ ‘ IL >2.00ms
2.00mV 200 ° ) \E>¥994.000us 100k points





图28. 没有消隐的相位随时间变化。

 为了避免这个问题，MDO4000混合域示波器拥有静噪控制功能，允许用户在幅度降到用户自定义门限以下时消隐相位和频率曲线。下面截图显示了这一结果。

 [image: image7.jpg]-

N Sy |

30045

25.0MS/s

RF Versus
| Time Traces

Spectrum
Traces

@ 2.00mv 200 °

Spectrogram

(3)v994.000us 100k points

Detectio!
Method
Auto!

Spectrum
Triggered
Free Run

18 Feb 2011

Off 1 57





                      图29. 消隐的相位随时间变化。

 生成频谱瀑布图
 [image: image8.jpg]BT BT

BFRAB [ AD  RE2e | | s | eepmegs





 频谱的另一个用途是绘制频谱瀑布图。

 这个过程相对简单，它用颜色对频谱幅度编码，在频谱瀑布图画面中作为多个像素组成的一条直线绘制结果。每个新的“片段”会把画面中现有的数据向上推，直到画面最上面的数据被丢弃。一个“片段”表示已经根据频谱画面中的跨度和RBW设置所处理的一个FFT帧。

 [image: image9.jpg]Spectrogram

Display

on Off

Slice
(Normal)
@ Latest

V2.3963950Hz "2,398206Hz | 2.400016Hz 2.401825Hz
7.0 dBn 26.0'dBn “19.2 dBn 260 dn

L L Lad¥oHz|

(ﬂ) Ref: 0. 00 dBm Scale: 10.0 dB/div )(cF 23 400000006Hz ]1Spa : 10.0000MHz Free Run
RBW: 10.0kH2

Spectrum RF Versus | Spect De‘:f,:o‘:i" Edi
aces aces on’ o Labels





图30. 频谱瀑布图画面显示了信号记录的频谱历史。

 [image: image10.jpg]Spectrogram

Display
on|  off

’TLT;:.' = B = slice

V2.397495Hz 2.339696Hz Vi .a01356H= .
%55k dom 55 dom 2355 dm D

2.3955Hz L I L L L i 2.4055H2]

Ref: 0.00 dBm Scale: 10.0 dB/div )(CF 3 400000006Hz ]1Spa : 10.0000MHz Free Run
RBW: 10.0kH2
Detection
ethod

spectrum | RF versus [ Spect]
aces aces on’

Auto!




               图31. “片段”显示了以前记录的信号。

 时间分辨率
 要讨论的最后一个议题是数据的时间分辨率。

 频谱的时间分辨率相对较差，下图中可以看出其原因。

 [image: image11.jpg].....





                       图32. 时间分辨率

 首先，如上面“生成频谱”所述，FFT是从覆盖RBW设置定义的时间间隔的数据中生成的。因此不能区分信号频谱成分在这个时间间隔内的变化，而是汇聚成一个频谱。

 第二，从图中可以看出，在采集事件之间有延迟。采集事件之间发生的变化将看不到。

 为了缩短计算频谱的时间，应提高RBW。由于默认设置把RBW与跨度关联起来，提高跨度可以得到想要的效果。此外，这还会缩短采集之间的时间，因为进行数字下变频要求的时间被缩短了。

 为进一步缩短采集之间的时间，应降低跨度/RBW之比，从而可以加快FFT处理时间。

 与频谱相比，RF时域数据的时间分辨率相对较好。如前面“数字下变频”中所述，IQ数据的采样率取决于跨度设置，因此比频谱时间分辨率精细得多。这是RF时域曲线的主要优势之一。

 为改善幅度、相位或频率随时间变化曲线的时间分辨率，应提高跨度。

总结
 MDO4000混合域示波器是近20年来示波器市场最大的技术突破与创新，在泰克公司发明与设计MDO4000的过程中共申请了26项专利，证明了它含有许多的技术创新，不单纯是将一台示波器与一台频谱仪集成在一起，它更提供了业内首创的“混合域”分析与多个世界“第一”。

 [image: image12.jpg]ENEEMIVAE—

= NERE IR SRS AT R RS
= AE R EROED, 85F, RFRERZ
= WASE R sIFE S REE

= WPAB I TUBELAS CHZBRE R

= PAB R AEELRFEER

= AP A B3 HE BIRFIRE

= AE IR BEER. 2E. ZHRFES





