- 利用跟踪信号发生器增强频谱分析能力(二)

来源： 21ic

频谱分析仪分辨带宽(RBW)的选择主要由信号发生器的品质来决定。对于不稳定的信号源，比如非锁相腔体信号发生器，可用的最窄的RBW滤波器大概为100kHz。而相对稳定的信号源允许使用窄带RBW滤波器。当然，随着RBW滤波器频带的加宽，系统的基底噪声也将增加，而动态范围将会下降。

低频带跟踪信号发生器系统可用来测量中心频率为1445MHz(图7)的带通滤波器。开始频率为1345MHz，截止频率为1545MHz。纵坐标刻度为10dB/div，分析仪的衰减设定为10dB，1s的扫频周期，10kHz的RBW和3kHzVBW。在扫描开始前，通过运用图像减法来去除跟踪发生振荡器输出线的变化来设定基准线。

图8所示，TG200被设置来为HP8566光谱分析仪第一扩展高频带提供跟踪发生器扫描信号。对于该高频带测量，混频器的端口1与信号发生器连接。对应于全频带(2到22GHz)分析仪的第一IF端的频率均为321.4MHz(信号发生器被调谐在此频率)。此时，混频器的R端口包含了有效的跟踪发生器信号以及有害的镜像。分析仪输入端的YIG跟踪滤波器可以有效的消除这种有害的镜像信号。

图9所示的为TG100系统，用于HP8568A/B光谱分析仪(直流到1.5GHz)低频段测量。对于固定的第二LO而言，分析仪的第一IF端额定工作频率为2050.300MHz(信号发生器调谐在该频率)，不过第二LO具有一定量的扫描范围，此时该范围小于2MHz。可通过使用“SHIFTT”指令序列来禁用第二LO端口信号的该扫描功能，并不影响跟踪信号发生器的性能。这时，就使得分析仪工作在：只有第一LO端口扫频和第一IF端口信号固定的模式下了。端接50负载时，结果显示该测试装置的动态范围大约为90dB。

当对频率变换装置(比如混频器)进行扫描分析时，大多数现有的跟踪发生振荡器和网络分析仪都不允许对输入信号加偏置。但使用TG100/200系统可以进行这样的测量，条件是被测部件(DUT)引入的频率偏置不超过频谱分析仪第一IF的限制。通过在与TG100/200系统相连接的信号发生器上输入偏置补偿信号，就可以对频率变换型被测部件进行扫频分析。

比如,利用TG100模块和HP8566来对一个下变频器进行扫描分析(图10)。通常，为了在第一频带应用TG100和HP8566，信号发生器频率设置为3621.4MHz。但由于本例中的DUT使用了一个LO频率为232.6MHz的混频器，所以必须对信号进行偏置补偿，否则跟踪发生振荡器的输出信号将是错误的。解决办法是：设置信号发生器的偏置补偿频率为232.6MHz，使得信号发生器的输出频率为3388.8MHz。这样，跟踪发生振荡器就输出可以补偿DUT内部频率偏置的正确频率。