- 校准电导率仪传感器的方法

- 来源:互联网

电导率仪传感器在使用过程中经常遇到以下一些问题，比如关于传感器使用较长时间时是否需要校准问题，怎样校准?文章主要介绍了传感器使用较长时间时是否需要校准问题.

电导率仪传感器在使用过程中经常遇到以下一些问题，比如关于传感器使用较长时间时是否需要校准问题，怎样校准?从厂家可以直接买到校准该电导率仪传感器的标准溶液吗?另外自行清洗后的传感器再安装时是否会影响到测量的问题。

是否可以从电导率仪厂家购买校准电导率传感器的标准溶液和设备?

有的不提供用于校准传感器电极常数的电导率标准溶液。追溯性校准是在严格控制的纯水和温度条件下进行的。传感器实际是在和用户应用条件相同的封闭纯水或超纯水系统中进行校准，这种校准至少一年内有效，比客户现场校准要准确的多。

您可以用标准溶液进行校准，标准溶液必须准确并且没有受过污染。对于纯水传感器，理想的标准溶液是经过循环的18.2Megohm-cm超纯水，密闭包装。如果没有这种系统，在开放环境下使用的标准溶液的电导率必须高于100uS/cm，以降低空气中二氧化碳污染造成的影响，最好是147uS/cm的ASTMD1125溶液。不要使用市面上低于100uS/cm的标准溶液。空气污染的不确定性造成的误差比电导率仪仪表在超过量程后的非线性的误差还要大。

电导率仪传感器已经从水系统里面拆下来，如果放干的话，再装上后对读数有影响吗?

电导率仪传感器可以在使用间隔内放干而不影响性能。如果在比较脏的水中使用，应先清洁干净。对于pH和ORP传感器来说，必须一直保存湿润，存储在原配的套子中，套子中必须有一定量的水。