- 基于凌华科技PCI-9846 的航空导航VOR信号综测仪设计

来源：21ic 作者：

摘要：以航空导航VOR(Very High Frequency Omnidirectional Range，甚高频全向信标)信号为例，用凌华科技PCI-9846高速数字化仪进行采集，并完成时域及频域的分析，解调后可以还原出方位信息，以此快捷地检验信号准确性。经验证，软件无线电在自动测试系统的应用可以大大节约成本，简化系统，并提高效率。数字化仪的相关性能指标可以满足需要。

关键词：VOR信号 PCI-9846 综测仪

引言

航空电子设备的测试要求利用有限的资源，构建功能多样化的自动测试系统。机载电子设备的信号多且复杂，涵盖了低频和高频信号、连续和离散信号，同时还包括一些非电信号。传统的测试系统采用分立仪器搭建，这种方法成本高，测量自动化程度低，扩展性差。随着民用航空运输业的发展，大部分机载飞行电子设备高度数字化、集成化，已不可能靠人工手动对其进行测试检查。所以目前世界各发达国家均采用自动测试设备完成此类工作。[1][2]

软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托，通过软件编程来实现无线电台的各种功能，从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来[3]。自动测试系统对信号源的灵活性和全面性提出了更高的要求，传统的信号发生器难以满足需求[4]。与之相比，基于软件无线电的信号发生器由于它所具有的灵活性、开放性等特点，有着突出的优势，更加适应需要。同时，这也将为相关的教学研究提供便利。

将凌华科技PCI-9846H运用于自动测试系统信号源的测试和校准中，以航空导航VOR信号为例，对信号进行采集和处理，还原出基本信息。证明数字化仪的性能指标可以满足需要。

1.VOR信号

甚高频全向信标的基本功用是为机载VOR接收机提供一个复杂的无线电信号，经机载VOR接收机解调后，测出地面甚高频全向信标台相对于飞机的磁方位即VOR方位[5]。机载接收机接收到的空间合成VOR信号包括基准相位信号和可变相位信号，通过对两种信号相位的比较来实现定向。VOR工作频率范围108MHz~117.95MHz，波道间隔0.05MHz。

1.1 VOR基准相位信号

VOR基准相位信号(Reference Phase Signal)包括射频载波和9960Hz的副载波。射频载波的频率范围从108MHz~117.95MHz。9960Hz的副载波被30Hz基准信号调频，调制系数16，表达式为：

1.2 VOR可变相位信号

可变相位信号(Variable Phase Signal)只包含单纯的射频载波，频率范围108MHz~117.95MHz。两对正交的边带天线分别辐射正弦调制边带波和余弦调制边带波，场强均按30Hz的规律变化，这样在空间就生成了一个30Hz正弦规律改变的调幅波，表达式为：

2.系统实现

采用以GPP(General-Purpose Processor，通用处理器)为基础的体系结构，直接用工控机进行数字信号处理。对于这种无线电系统，从实体上无法观察到一个真正的电台，它完全从软件角度解决无线电通信问题。由于通用机不是一个实时的同步系统，不适于严格定时采样信号的实时处理，只能通过中断来保持一定的同步。但是因其开放性、灵活性、可编程性和人机界面方面的优势，最接近理想的软件无线电，也更适于测试、教学和研究。

系统选用流水线形式进行连接，与信号流方向一致，具有很高的效率，时延短，处理数率高，可以一定程度上弥补GPP信号处理速度慢的不足。但是由于各模块之间采用实际电路互联，模块间耦合紧密，独立程度不高。如果系统功能改变，需要增加、去除或修改某一模块，牵扯到相应的模块变动，甚至总体结构的改变。因为设计目的是针对测试系统信号源的测试和校准，信号相对固定，不需要频繁变动，所以选用流水式结构，结构框图如图2所示[7]。信号的产生和处理由工控机完成，任意波形发生模块(Arbitrary Waveform Generator，AWG)实现波形输出(高频时需要用到数字上变频卡)，如果做无线发射和接收时需要附加天线和射频放大器。信号的采集和数模转换由凌华科技PCI-9846高速数字化仪完成，转换结果可以实时显示，也可以保存成波形文件以便后续处理。

2.1 信号源

中频信号用PXI-5421产生。这是一款可进行板载信号处理(OSP)的任意波形发生器，具有16位分辨率和-91 dBc封闭式无寄生动态范围(SFDR)，可为要求数字上变频和基带插值的应用提供仪器质量标准。作为一款功能齐全的AWG，PXI-5421还能够生成通用的电子测试信号，其最大输出范围为12Vpp，50Ω电阻载荷，最高频率43MHz[8]。上变频卡采用NI PXI-5610，其内有2.7 GHz上变频器，具有高实时带宽和稳定的时基，其精度可达±50ppb。在射频生成应用中，与模块化函数发生器紧密集成，可产生频率范围50kHz到2.7GHz的信号，可调增益范围130dB[9]。PXI-5421产生高频VOR信号送至PXI-5610做上变频处理，变频到需要的甚高频波段。

PXI板卡安装在NI PXI-1402控制箱内。采用NI PXI-PCI833x 套件，可使用通过铜缆连接的完全透明的MXI-4网络在计算机上控制PXI模块。MXI-4通过在PCI-PCI高带宽连接上搭建桥路，通过计算机的PCI接口对PXI系统进行远程控制。

2.2 数据采集

用凌华科技PCI-9846高速数字化仪完成数据采集。凌华科技PCI-9846是具有40MHz采样频率的16位4通道数字化仪，专为高频率、大动态范围信号设计，最高输入频率可达20MHz。模拟输入量程可以通过软件设定为±1V或±0.2V，可选择50欧输入阻抗，以适应高速、高频信号。装有4通道高线性16位A/D转换器，可以理想地适应诸如雷达、超声波及软件无线电等大动态范围信号。

配合高达512MB的板载内存，PCI-9846可以记录更长时间的波形而不受限于PCI总线的传输速率。数字化的信号数据在传输到主存储器以前先被存储到板载内存。数据传输采用SG-DMA(Scatter-gather Direct Memory Access，分散-聚集直接内存读取)方式，可以提供更高的数据传输率，并可更有效的利用系统内存。如果数字化仪的数据传输速率低于可用的PCI总线带宽，PCI-9846还设有一个板载取样点先进先出存储器，以实现绕过板载内存而实时直接将数据传输到主机内存。

PCI-9846具有灵活的触发选项，包括软件触发、外部数字触发、任意模拟通道的模拟触发以及PXI总线触发。多样的触发方式使其更适应需求。后触发、延迟触发、前触发及中触发模式可以采集触发事件附近的数据。PCI-9846也可以重复触发采集，以便对极短时间间隔的多个数据段进行采集。PXI背板提供的多种触发选项使PCI-9846可以简便地实现多模块同步。利用PXI触发总线，PCI-9846可以在设置为“主”时向PXI触发总线输出触发或时基信号，在设置为“从”时从PXI触发控制槽接收触发或时基信号。PXI背板提供精准的10MHz信号也可以用作一个时基信号源。

PCI-9846包含一个精确的低温度漂移板载基准。这不但可以提供一个稳定的校准源，亦能保证在较大温度变化范围的数据采集稳定性。自动校准过程通过软件完成，不需要任何手动调整。一旦校准过程完成，校准信息将被存储在板载EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory，电可擦除可编程只读存储器)，需要时校准值可从板上加载。[10]

2.3 软件部分

LabVIEW是NI(National Instruments，美国国家仪器公司)的创新软件产品，其全称是实验室虚拟仪器工程平台(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)，是一款基于G语言(Graphics Language，图形化编程语言)的测试系统软件开发平台[11]。信号产生、数字化仪调用和数字信号处理在LabVIEW2010环境下进行。

由于机器性能有限，程序分为产生、采集和处理三部分。根据信号建模的结果(参考“1.3 合成信号”)，计算得出波形数据并保存到文件。在波形的产生程序中，先把波形数据读出并写入任意波形发生器，调用其产生所需要的信号。调用DAQPilot相关模块控制数字化仪进行信号采集，并存储到文件以便后续调用。解调程序调用此波形文件，进行相关解调及运算，完成信号分析。信号的产生与采集程序框图如图3所示，解调和运算程序框图如图4所示。

3. 运行结果

按照设计的硬件结构连接好硬件，设置波形信息，基带信号为30Hz正弦波，调频副载波9960Hz，频偏480Hz，调制系数0.3。考虑机器性能及运行时间，VOR信号以1MHz为例。计算得出的波形存储到文件中，以便在波形产生程序里调用。在波形产生程序中，先对设备进行初始化和参数调整，设定板卡地址，功率为-10dBm，中心频率1MHz，模式为“Arb Waveform”。调用时候采用IQ调制，I路为调制信号，Q路为0。写入数据时选择与生成时相同的采样率，才能保证生成信号的频谱正确。[12]

信号产生模块持续运行，并调用数字化仪进行采集。同样需要设置虚拟通道，量程±1V，信号类型“AI Voltage”，采样频率须满足乃奎斯特定理，此处选为8MHz，采样时钟设定为“Continuous Samples”，持续时间1秒。采样后的数据可以实时在波形图表中显示，并通过“写入波形数据到文件.vi”存入文件，以便后续调用。

为实现对信号的测量和验证，需要对采集的波形进行解调并还原出相应的信息。采集到的VOR空间合成信号经过相干解调后得到空间合成信号的外包络，包括30Hz的可变相位信号，和9960Hz的调频副载波。30Hz可变相位信号经过30Hz滤波器直接得到，前面板可见其时域、频域波形以及频率、相位和幅值等信息;9960Hz副载波经过滤波后鉴频，得到30Hz基准相位信号，前面板可见其相应参数。基准相位信号与可变相位信号的相位差可指示当前的方位信息，读书为VOR方位角。运行后的前面板如图5所示。程序运行时，其中的各个标签页可以轮流显示，按下右下方的“暂停”钮可以锁定当前标签页。

4. 结论

软件无线电技术目前在军用、民用通信领域已经有广泛的应用。基于此技术的测试设备因为其开放性和灵活性，比传统设备有更加广阔的应用前景。而数字化仪正是实现模拟信号向数字信号过渡的关键。经验证，凌华科技PCI-9846高速数字化仪安装简便，操作界面人性化，可以在LabVIEW环境下方便地调用，胜任复杂模拟信号的准确采集和模数转换，并能存储成波形文件便于后续调用。限于技术水平和电脑性能，不能做更高频率的采样和信号处理实验，有待今后工作中继续研究改进。