- 介绍音频分析仪测量问题

- 来源:互联网

本内容介绍了7723音频分析仪测量问题，在测量时读数亮灭闪烁无法读取，仪器无法继续进行测量。

1. VP-8194D信号发生器接受VP-7723D音频分析仪的OSC(晶振)信号触发并输出AM/FM标准信号到分析仪;

2.播放汽车音视频，并经交换器输入到音频分析仪AC信号输入端;

3.使用计算机编程通过GPIB控制音频分析仪;

4. 在此自动化系统中，VP-7723D按计算机预先编好的程序依次改变测试条件，自动测量汽车音频各项指标(测试条件与测量指标可交叉);

5. 当测试条件为HPF:200Hz，LPF:20KHz，测量AC LEVEL,REL LVL时FREQUENCY/AMPLITUDE,MEASUREMENT两窗口的测量参数亮灭闪烁且差别很大，无法读取，还伴随着仪器内部继电器吸合声连续不断，且无法继续进行测试;

6. 检查测试线连接正确;仪器设置参照之前成功案例，应无误;测试操作无误，重启仪器，故障如故;更换另一台VP-7723D情况一样;

7. 如果将滤波范围缩小，即HPF选取大些，LPF选取小些，或加听觉补偿PSOPHO(又称符合各特定标准的数字滤波器)故障消失，测试正常;或者RESPONSE选择SLOW亦可解决问题;

8.依据仪器的反应可判定是分析仪CPU的DSP(微处理器处理数据)速度与输入的待分析信号速度不一致，分析仪智能地提示应选取适合的响应速度，方能确保测试的精准度，RESPONSE选取SLOW，问题解决，测量读数为-60dB左右，达到要求。