- 频谱分析仪等射频仪器使用常见故障及使用注意事项解析

来源： 互联网

我们常用的射频仪器比如频谱分析仪、射频源、网络分析仪等一般价格都十分昂贵，如果射频仪器使用不当也会对工作造成很大的影响，而且维修价格也很贵，那么如何正确使用才能避免不必要的故障出现呢？

一、射频仪器 -- 典型故障电源故障造成的不开机

与示波器类似，射频仪器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电，故需着重关注用电安全。

使用中需注意的问题：

1，使用仪器原装电源线；

2，确认仪器 AC 输入是否有 110V/220V 切换开关。若有，确认开关打在 220V 档位；

3，确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时，先关闭仪器，拔下电源线，待电网稳定后再使用；

4，开机时：先插上 AC 电源线，再按开机键开机；

关机时：先按关机键关机，再拔掉 AC 电源线；

5，注意仪器使用环境，定期清理灰尘。

二、射频仪器 -- 典型故障前端信号处理模块故障

射频仪器前端信号处理模块对静电以及过大信号十分敏感，若使用不当，极易损坏。

使用中需要注意的问题：

1，严禁用手或身体其他部位碰触外部接口，防止静电损伤；

2，使用前先估算信号幅度，使用合适衰减器 / 测试线缆进行测试；

3，测试时先将转接头 / 衰减器 / 测试线缆接好，再通入信号；测试完毕后先断开测试信号，再取下转接头 / 衰减器 / 测试线缆。

三、射频仪器 -- 典型故障接口物理性损坏

射频仪器各种衰减器 / 线缆等接头类型众多，常见的直径 2.4mm，2.92mm，3.5mm 等等不尽相同。如果使用到直径不匹配的接头，可能会损坏仪器接口。

使用中需注意的问题：

1、使用前确认接口类型；

2、插拔接口时不可大力强行插拔，遇到插不进或螺口拧不上的情况马上将接口取下，确认类型匹配后再次连接；

3、各种转接头 / 线缆需妥善保管，防止磕碰造成的损伤。