- 示波器的使用技巧

来源： elecfans

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象，便于人们研究各种电现象的变化过程。

示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束，打在涂有荧光物质的屏面上，就可产生细小的光点。在被测信号的作用下，电子束就好像一支笔的笔尖，可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线，还可以用它测试各种不同的电量，如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

下面就简单说下示波器使用小技巧：

1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰，减小测试误差;不要使光点停留在一点不动，否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑，损坏荧光屏。

2.测量系统-例如示波器、信号源、打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。

3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时，只能测量(被测信号-信号地就是大地，信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的，否则造成仪器损坏，如测试电磁炉。)

4.通用示波器的外壳，信号输入端BNC插座金属外圈，探头接地线，AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线，直接用探头对浮地信号测量，则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。

5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级，控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时，必使用DP100高压隔离差分探头。

示波器使用中的其他注意事项：

(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机，示波器也是这样。

(2)如果发现波形受外界干扰，可将示波器外壳接地。

(3)“Y输入”的电压不可太高，以免损坏仪器，在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时，受外界电磁干扰出现干扰波形，应避免出现这种现象。

(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底，使亮度减到最小，然后再断开电源开关.模拟示波器。

(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时，亮斑的亮度要适中，不能过亮。

12个问答教你如何正确挑选示波器

1、示波器最值钱的指标是什么？

带宽，档次级别参数，提升带宽对成本的提升也是档次级别。

2、采样率要多高才能满足？

一般来说采样率是带宽的5倍即可，比如200M带宽的示波器，配1G采样率就可以了。

追求更高的采样率无非为了抓小毛刺，但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了，更高的采样率并不能带来很好的收益。

3、普通触发和自动触发有什么区别？

Normal：普通（标准）触发，必须有满足条件的触发事件才会采样波形；

Auto：自动触发，在等待一段时间后，若没有符合条件的触发事件出现，则会强制触发并采样波形；

由于触发位置是随机的，往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况，请使用Normal模式。

4、如何捕获不能确定条件的异常信号？

可以使用模板触发来捕获。

当模板触发打开之后，模板其实是作为一个图层来的，它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域，当有波形触碰到模板时，就会检测到一个信号，进而就会把它过滤，显示出来。

5、示波器的通道是否隔离？

示波器的通道不是隔离的；示波器的地与大地相连，不能直接与零线相连；

加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电，但不是推荐的做法，最安全正确的做法应是使用差分探头。

6、测电压示波器和万用表哪个准？

通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。

万用表的精度高多了，六位半万用表ADC可达24bit，手持表也远不止8位，万用表测得的电压值更可信。

7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别？

核心有两点：

衰减带宽不同，X1档位信号幅值不衰减，X10档位信号衰减为原来的十分之一；

带宽不同，X1档位带宽只有10M左右，而X10档位带宽在250M左右。

8、一般的示波器探头需不需要定期的标定？

标准对于探头没有明确的计量规定，但是对于无源探头，至少在更换探头，探头交换通道的时候，必须进行探头补偿调整。

9、决定示波器探头价格主要因素是什么？

价格的主要决定因素当然是带宽和功能。

示波器的探头有非常多的种类，不同的性能，比如高压，差分，有源高速探头等等，价格也从几百人民币到接近一万美元。

探头是示波器接触电路的部分，好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点，即使无源探头，内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。

10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况？

可以依靠示波器自带的电源分析软件去做，有一项功能——B-H曲线的分析，它能反应磁芯的工作状态，还能测出动态电感值，并得出磁芯损耗。

11、示波器能否进行傅立叶分解？

现代数字示波器大多具有FFT功能，但需要留意FFT能够分析的点数，这直接决定了FFT分析的结果精度，避免频谱泄露。

12、示波器能否进行滤波处理？如对PWM波进行低通滤波？

示波器一般会有20MHz的带宽限制，这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。