光纤多用表知识

- 概述

（一）用途

光纤多用表是一种高效的光网络工程作业工具，融光源、光功率计、光电话和光纤识别等功能于一体。主要用于光缆线路的快速、高效、相互配合的光测试，完成对光纤线路工作状态的基本判断，还可实现全双工通信，通话品质高，不会因为距离远近而有所不同，广泛应用于数字数据网，电信网和有线电视等光纤线路工程的施工、检测、维护及光纤衰减测量，还可以应用于光通信、光测量、光纤传感等领域。

（二）分类与特点

光纤多用表可以分为光话机/光源一体机、光纤识别仪、光万用表等类型产品。

- 光话机/光源一体机的特点

光电话/光源一体机在各种环境下通过单模或多模光纤进行通信。是高功率、基于激光的全双工设备，可仿真标准电话交谈。提供净噪功能和耳机配件，方便了在连接、测试或维护光纤线路等应用时的通信。

- 光纤识别仪的特点

光纤识别仪是一种在不破坏光纤、不中断通信的前提下迅速、准确地识别光纤路线，指出光纤中是否有光信号通过以及光信号走向并显示相对光功率值，而且它还能识别出270Hz、1KHz、2KHz的调制信号，光纤夹头具有机械阻尼设计，以确保不对光纤造成伤害，是光纤线路日常维护、抢修和带业务割接的必备工具之一。

- 光万用表的特点

光万用表融光源、光功率计、光电话和光纤识别等功能于一体，提供精密光功率和损耗的测量功能。有些还内置了光纤识别功能，使测试操作更方便。

（三）产品国内外现状

国内生产光纤多用表的厂家主要有：中国电子科技集团41所、上海嘉慧、武汉邮电科学研究院等单位。纵观近几年的光纤多用表市场，目前国内外产品主要朝两个方向发展。一类是综合功能强大、性能指标突出的高端光纤多用表，该类产品集成了光源、光功率计、光电话等功能，拥有极高性能指标，价格也相对较高，如EXFO的FOT－932和中电41所的AV6372，中电41所的AV6372和EXFO的FOT－932功能指标处于同一水平，能测试多种波长（850、1310、1550nm）的功率，光功率测试范围广（-50~+3dBm），准确度能到达0.2dB，能实现全数字式双工通信；另一类是走低成本路线，此类产品仅集成光源、光功率计等基本测试功能，指标要求不高，能满足基本的工程测试需要。价格低，销量大。如国外的日本安立公司的MS9020D、安藤公司的AQ2150、美国安捷伦公司的8140A等等；国内的如上海嘉慧JW系列、武汉邮电科学研究院的FOM等。

（四）技术发展趋势

- 集成化、小体积是光纤多用表产品主要的发展趋势；

- 光纤多用表功能多样化成为主流。

二、基本工作原理

光纤多用表从功能上主要划分为稳定光源模块、光功率测量模块和光电话模块，如图1所示。

稳定光源模块和光功率测量模块可以组成损耗测试模块和光纤识别信号发生/检测器，光发送模块、光接收模块和转换等电路可以组成光电话模块。各模块通过CPU联系在一起，共用电源、数据存储、显示按键处理和数据输出用户接口等电路。

光输入

输出

光功率测量模块

电源监视

电池充电管理

光输入

CPU

用户接口

外部电源

转换电路

声音

输入输出

光接收模块

稳定光源模块

光发送模块

光电话模块

数据存储

光输出

图1 整机原理框图

三、主要技术指标

由于光纤万用表代表示光纤多用表的发展趋势，以下叙述光纤万用表的主要技术指标：

- 光功率测试波长

可以测试的波长范围，如850nm、1310nm、1550nm。

- 光功率测试范围

测试相关波长的功率范围，如-50~+3dBm。

- 光功率测试准确度

测试光功率的准确度，如±0.20dB。

- 光源波长

光源模块的工作波长，如1310nm、1550nm。

- 光源输出频率

光源的调制频率，如270Hz、1kHz、2kHz。

- 光源光稳定度

光源输出光功率的稳定度，如±0.08dB/1h。

- 光电话通话通话方式

二个光纤多用表通过光纤连接的通话方式，如数字全双工。

- 光接口

光纤连接接口，如FC/PC、 FC/APC、SC/PC、SC/APC等接口。

四、选购注意事项

- 价格

选购光纤多用表首先需要考虑产品价格范围。光纤多用表的价格取决于许多因素，包括测试波长范围、光功率测试范围、光功率准确性等。一般情况下，相同指标的光纤多用表，国产比进口产品价格便宜很多。

- 功能

现在的光纤多用表集成越来越多的功能，如多波长光功率测试、光源、光电话等功能。

- 测试参数

对于好的光纤多用表，需要测试的参数准确度越高越好，如光功率准确度要达到0.2dB等。

- 光纤接口

目前的光纤多用表的光纤接口一般都包括FC/PC、 FC/APC、SC/PC、 SC/APC等接口。有些光纤多用表的部分接口为选件，用户可以根据测试需要选择。