示波器

- 概述

（一）用途

示波器是用量最大、用途最广的电子基础测量仪器之一，主要用于观察和测量电子波形（通过传感器的转换，示波器可以测量非电量信号），广泛应用于电子设备的研制、生产、维修和计量等工作中，还可以应用于教学实验、元器件测试、非破坏测试、电子顺磁谐振（EPR）测试、无线电技术侦察、雷达侦测和监视、飞行时间质谱分析、激光、核物理学、材料力学等领域。

（二）分类与特点

示波器可以分为模拟示波器、CRT数字读出示波器、数字存储示波器（DSO）、数字荧光示波器（DPO）、混合信号示波器(MSO)、数字取样示波器、光取样示波器、模块示波器（VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式)等类型产品。

- 模拟示波器与CRT数字读出示波器特点

操作简单、垂直分辨率高、波形更新快、实时带宽和实时显示。CRT数字读出示波器增加了类似于数字存储示波器的CRT读出功能，使用更加方便。该两种类型示波器一般适用于低于100MHz带宽的低成本应用。

- 数字存储示波器（DSO）特点

可以捕捉与存储波形，还可以看到触发点以前的波形，并且带宽可以做得很宽，目前实时数字存储示波器的带宽达到了32GHz，这是模拟示波器无法达到的水平。目前的数字存储示波器都有长余辉功能，对捕获单次瞬变信号具有意义。随着集成电路技术的不断进步，对高频信号的测量将越来越普遍，高带宽、高取样率、大存储深度是数字存储示波器的主要发展方向。

- 数字荧光示波器（DPO）特点

数字荧光示波器中的数字荧光技术，是通过多层次辉度或彩色来显示长时间内信号的变化情况。它利用三维信息（振幅、时间及多层次辉度，用不同的辉度显示幅度分量出现的频率）充分展现信号的特征，能够显示复杂波形中的微细差别，以及出现的频繁程度。例如，在观察电视信号时，需要观察行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号，还要记录电视信号中的异常现象。数字荧光示波器也可以满足雷达信号、军事通信信号等测试需求。

- 混合信号示波器(MSO)特点

混合信号示波器包含了数字存储示波器与逻辑分析仪的功能，因此适用于同时具有模拟与数字信号的电路测量。混合信号示波器除了包含普通数字示波器或数字荧光示波器的2或4个8bits垂直分辨率的示波器通道外，还包括8或16个1bit分析通道，即通常所称的逻辑定时分析通道或数字通道。混合信号示波器通常具有来自逻辑分析仪技术的码型触发、序列触发等复杂触发方式，以及完整的低速串行协议触发和解码分析功能。混合信号示波器的数字通道可以设置复杂的触发条件，观测众多数字信号之间复杂的逻辑关系，而示波器通道可以详细地分析信号的模拟特性。由于信号观测通道数的大幅增加，以及复杂的逻辑触发能力的引入，混合信号示波器大大扩展了普通数字示波器的观测能力，特别适用于在混合信号数字系统中进行MCU系统设计调试、FPGA系统设计调试、DRAM总线测试，以及PCIe、USB2.0和SATA等串行总线性能分析等测试应用。

- 数字取样示波器特点

数字取样示波器的带宽可以比实时数字存储示波器的带宽高很多，目前可以达到100GHz以上，但取样率不高，一般用于捕获周期性信号。适应于军用通信信号、高频串行信号等重复信号的测量。

- 光取样示波器特点

光取样示波器主要用于光通讯信号的测量，具有很大的测量带宽，可以到500GHz。随着光通讯技术的发展，需求会越来越迫切。

- 模块示波器特点

模块示波器具有VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式,具有体积小重量轻等特点，主要用于组建测试系统。例如，用于武器装备的维护测试。

（三）产品国内外现状

国内生产示波器的厂家主要有：江苏绿扬电子仪器、北京普源精电、中国电子科技集团41所、常州同惠、深圳麦威仪器、安泰信电子、优利德、上海新建仪器、西安红华电子、宁波中策电子、天津中环电子仪器、扬中科泰电子仪器等单位。国产示波器大多以带宽在20MHz～300MHz、取样率在2GSa/s以内的中低档产品为主，江苏绿扬和北京普源精电有带宽到1GHz的中档产品，江苏绿扬开发的数字荧光示波器预计2011年能够投放市场，中国电子科技集团41所有带宽到2GHz、取样率10GSa/s的产品。在中低档产品上，国产示波器有相当的出口量。高档数字存储示波器几乎被以泰克、安捷伦和力科公司等为代表的美国公司垄断，数字存储示波器的带宽达30GHz、采样率达80GSa/s。安捷伦公司的混合信号示波器和相应系列的数字示波器一体化设计，增加逻辑探头和软件即可升级为混合信号示波器，最高采样率可达2GSa/s。

（四）技术发展趋势

- 模拟示波器将趋于淘汰；

- 集成化、小体积已经成为未来示波器产品主要的发展趋势；

- 高带宽、高采样率仍是数字示波器追求的目标；

- 数字荧光示波器技术将会得到推广应用。

- 基本工作原理

数字存储示波器主要由：通道调理、A/D转换、采集存储、数据处理、微处理器系统、时基与触发系统、外围接口、显示与键盘、电源等部分电路构成。数字存储示波器的原理框图如下图1所示。

输入

通道调理电路

A/D转换电路

数据处理与采集存储电 路

微处理器系统电路

电源电路

显示与键盘电路

GP-IB

RS232

USB等接  口电  路

时基与触发电路

图1  数字存储示波器原理框图

多路DAC

输入信号经过通道调理电路（衰减、放大、偏移调节、阻抗变换）后，将信号分为两路，一路送到A/D转换电路，量化成数字信号送给数据处理与采集存储电路，经处理后产生对应的幅度信号；另一路送到触发比较器，产生同步触发信号，对应于采集信号的水平显示位置，该两路信号经处理后在屏幕上显示。

- 主要技术指标

由于数字存储示波器代表示波器的发展趋势，以下叙述数字存储示波器的主要技术指标：

- 等效带宽（或重复带宽）

是指被取样的重复信号所能达到的最高带宽。

- 实时带宽（或单次带宽）

指信号被单次取样时，所能达到的最高带宽，取决于最高数字化速率和所采用的显示重建技术。

- 最高取样速率

是单位时间内对模拟输入信号的取样次数，取样速率常以每秒取样的点数（Sa/s）表示。

- 等效取样速率

与“水平分辨率”有关，是指随机取样时，重复信号的最小点间隔对应的取样速率。例如10ps的水平分辨率对应100GSa/s的等效取样速率。

- 存储深度（或记录长度）

该指标表示示波器存储信号的能力，在单次取样或停止运行后，越深的存储深度就能观察到越多的波形细节。

- 垂直分辨率

一般指A/D转换器的位数，数字存储示波器一般为8位，平均处理后可达到12位。

- 毛刺触发

触发条件设定的脉宽处（（“大于”、“小于”或“大于和小于”），可以用来捕捉叠加在信号上的尖峰干扰信号。

- 选购注意事项

相对于数字存储示波器，模拟示波器的选择要简单得多，CRT显示器的功能决定着图像的质量，垂直放大器的响应决定带宽，抓住这两项关键因素就可以了。数字存储示波器的选购要复杂很多，按选购时要考虑的因素逐一排序（如图2所示），就不难选择最适合您测量要求的示波器。

价格

带宽

通道数

取样率

存储深度

触发能力

显示能力

探头要求

接口要求

分析能力

操作复杂度

图2 数字存储示波器选择排序

选购数字存储示波器应考虑因素：

- 价格

选购示波器首先需要考虑产品价格范围。示波器的价格取决于许多因素，包括带宽、取样速率、通道数、存储深度等。一般情况下，相同指标的示波器，国产比进口产品价格便宜很多。

- 带宽

对于示波器，带宽是最重要的指标，它不但决定着要测试信号的最高频率，而且与示波器的价格关系最大。根据被测信号的带宽，对于重复信号，示波器的带宽至少要等于被测信号带宽的3倍。对于非周期信号的测量，一般要求取样速率为单次信号频率的4倍。还应该考虑将来可能要观测信号的频率。

- 通道数

一般的数字示波器有2或4个通道，有的有外触发输入通道，有的带有16条逻辑通道，可以根据实际使用需要选择。

- 取样速率

对于要看非周期信号的用户，则要求取样速率至少要为信号带宽的4倍；在重复信号测试中，对取样速率没有特殊要求。

- 存储深度

单次带宽和取样速率紧密相关，存储深度也与取样速率紧密相关。深存储使用户能够捕获更多的采集数据、放大查看更多的细节。存储深度指标的确定还取决于希望观测信号的显示长度以及希望保持的取样速率。如果您希望在不同取样点间以较高分辨率观测更长的时间，则需要使用存储深度大的存储示波器。存储深度的计算公式为：

存储深度＝取样速率×显示时间

- 触发功能

一般的示波器只有沿触发功能，数字示波器还有逻辑触发、码型、毛刺等高级触发功能。毛刺触发允许触发正向或负向毛刺，或触发大于、小于指定宽度的脉冲。在诊断问题时，这些功能特别有用。有些还有视频触发功能。

- 接口

目前的数字示波器一般都含有GP-IB、RS232、USB、LAN、并口等接口。有些示波器的部分接口为选件，用户可以根据测试需要选择。

- 分析能力

自动测量和内置分析功能可以节约用户时间，使工作更加简便；数学运算一般包括加减乘除、积分和微分；测量统计有最大值、最小值和平均值；有的还带有FFT功能。

- 操作复杂度

目前一般的数字示波器都有类似于模拟示波器的前面板，有些更是把触发系统和垂直通道的主要操作都放在面板上，并带有指示灯，操作起来直观、方便、快捷。