光时域反射计

- 概述

（一）用途

光时域反射计（简称OTDR）主要用于测量光纤光缆的长度、连接损耗、平均损耗、链路损耗及对光缆链路中的事件点准确分析和定位，广泛应用于光纤通信系统中的工程施工、验收及维护测试、光纤光缆的研制与生产检测等，还可以应用于光纤传感领域的测试及大中院校的教学实验及演示。

（二）分类与特点

- 按结构类型分类的特点

OTDR按照结构类型可以分为台式、便携式、手持式、掌上型、卡式及模块化等类型产品。

台式和便携式OTDR体积较大、重量较重，携带不方便，一般适用于实验室，早期产品中存在，目前已不再生产。

手持式和掌上型OTDR体积小、重量轻、便于携带，是目前OTDR市场上的主力产品。

卡式及模块化OTDR不能独立作为测试仪器，必须借助PC机平台，通过在PC机上运行相应的应用软件，并通过PC机内部的总线接口或外部接口与卡式或模块化OTDR通信，最终实现OTDR测试功能，该类OTDR一般适用于用户进行二次开发，主要应用于光缆监控系统中。

- 按所测光纤类型分类的特点

按照所测试的光纤类型也可以分为单模OTDR、多模OTDR及单多模一体化OTDR。

顾名思义，单模OTDR适用于对单模光纤的测试，多模OTDR适用于对多模电气的测试，而单多模一体化OTDR既能测试单模光纤，又能测试多模光纤，不过，这种一体化OTDR具有两两个OTDR测试口，一个为单模测试口，另一个为多模测试口。

- 按提供测试波长数量分类的特点

按照能够提供的测试波长数量，OTDR可分为单波长、双波长、三波长及四波长等类型产品。

目前，根据测试需要，OTDR可以提供多种测试波长，如多模850nm、1300nm，单模1310nm、1383nm、1550nm、1490nm、1625nm或1650nm等，基于测试需要和成本的考虑，OTRD可以内置一个或多个测试波长。

（三）产品国内外现状

国内研制和生产OTDR的厂家主要有：中国电子科技集团41所、天津德力等单位。其中，国产OTDR有手持式、掌上型和模块化三种结构类型，最大动态范围达45dB，最小事件盲区0.8m，测距分辨率0.05m，具备多达4波长集成测试能力。国外OTDR厂家主要有加拿大EXFO公司、美国JDSU公司及日本安立公司和横河公司等，最大动态范围45dB，最小事件盲区0.8m，最高测距分辨率0.04m。

（四）技术发展趋势

- 超大动态范围、超短事件盲区一直是各OTDR厂商追求的目标；

- 小体积、多功能是OTDR产品主要的发展趋势，目前主流OTDR产品除具有OTDR功能外，还具备光源、光功率计及可视红光故障定位（VFL）等功能；

- 不断完善自动测试效果，降低事件点或故障点的误判率和漏判率一直是OTDR性能不断提高的方向。

- 基本工作原理

如图1所示，OTDR主要由计算机控制系统、A/D转换、放大器、激光器、外围接口、显示与键盘、电源等部分电路构成。

图1 光时域反射计主要原理框图

在计算机系统的控制下，采样定时器控制激光器发出探测光脉冲并注入到被测光纤，光纤中返回的光信号经光电探测器转换为电信号，经放大器放大后输入到A/D转换电路，转化成数字信号，CPU读取该数字信号后经过进一步计算及分析，得到被测光纤的长度及损耗等信息，并把测试结果及损耗分布曲线显示在屏幕上。

- 主要技术指标

OTDR的技术指标主要有：

- 光输出中心波长

是由输出光谱的峰值谱与其它谱纵模按规定方法(RMS法或FWHM法)计算求得的波长值。由于在不同的波长点光纤损耗值不同，光输出中心波长通常应与被测光纤系统所用的波长一致，一般标称为850nm或1300nm或1310nm或1550nm等。OTDR的实际输出波长与标称波长的偏差一般应小于±20nm，如果波长偏差较大将会引起较大的损耗测试误差。

- 单程后向散射动态范围

是光时域反射计的一个重要指标，以dB表示，简称动态范围。该参数反映测长能力，在相同的条件下，动态范围越大，则可测试的距离越长，另外，对相同的动态范围指标，光纤链路的平均损耗（以dB/km表示）越小，则可测试的距离越长。动态范围的大小除与测试波长有关外，还与发射的光脉冲宽度有关，脉宽越宽，则动态范围越大。

- 测长准确度

测长准确度为反映光时域反射计所测得的光纤长度与光纤真实长度偏差程度的指标。

- 测损耗线性度

测损耗线性度（以dB/dB表示）表明OTDR测量均匀损耗光纤曲线的线性误差，决定不同测量条件下测试损耗的准确度。

- 事件/衰减盲区

事件/衰减盲区（以m表示）反映了光时域反射计的测短能力，即近端测试能力，事件/衰减盲区的大小与脉宽有关，脉宽越宽，则盲区越大，一般光时域反射计标称的盲区都是指在最小脉宽条件下测得的。

- 体积与重量

由于OTDR主要应用于现场测试，因此体积和重量也是需要考虑的，体积小、重量轻，则更适于携带。

- 电池供电时间

受现场条件的限制，在户外测试时，OTDR的电池供电时间应尽量长，不应小于6小时。

四、选购注意事项

选购OTDR应考虑的因素：

- 测试需求

选购OTDR，首先需要考虑实际的测试需求，明确选购OTDR需要的测试波长和动态范围。

如果所测光纤线路为单模光纤，则要选购单模OTDR，如果被测链路是多模光纤，则需要选购多模OTDR。

如果测试时需要在线测试，则需要选购1625nm或1650nm波长的OTDR。

如果选购OTDR主要用于测试短距离光缆链路，则可降低对OTDR动态范围指标的要求，因为动态范围大的OTDR售价也相应较高，比如41研究所的OTDR就有AV6416和AV6418两种适用于现场测试的OTDR。AV6416掌上型OTDR适用于测试100km以内的光纤链路的，而AV6418 高性能微型OTDR则可测试大于100km的光缆链路。

如果选购OTDR需要测试很短的光纤链路，则需要重点考虑事件盲区和测距分辨率两指标，一般来说，1.6m事件盲区和0.1m测距分辨率，即可满足对3m光纤跳线的测试。

另外，选购OTDR时，还需要考虑OTDR的外部接口类型及波形存储容量，是否具有波形转存能力（如可将测试波形直接存储在U盘或SD卡中）。

- 售后服务

选购OTDR时，除要根据测试需求考虑OTDR相关指标外，还要重点考虑OTDR厂家的售后服务及技术支持能力，维护或维修成本、维修时间及维修能力等都是要充分考虑的，长期从事OTDR研制和生产的单位或公司，其产品性能及稳定性，技术支持及维修能力都是可以信赖的。