矢量信号分析仪

一、概述

（一）用途

矢量信号分析仪是进行调制参数测量、调制质量分析、信号综合性测试的功能强大的测试仪表，可测试无线通信、电视、广播、声纳和超声成像中的猝发信号、瞬变信号和各种类型的数字调制信号，随着解调带宽和测试频率范围的扩展，矢量信号分析仪已成为各种短脉冲体制信号测试的必备工具。矢量信号分析仪具备数字解调分析、调制质量分析、信号多域关联分析、信道功率测试、频谱分析、通信标准测试、时域功率测试等全面的分析能力，可广泛应用于通信、雷达、导航、信息安全等测试领域。

（二）分类与特点

矢量信号分析仪按结构和组成形式可以分为标准台式仪表、VXI仪表、PXI仪表、台式接收机+处理计算机的组合式仪表等。

矢量信号分析仪主要有如下的一些特点：

●　矢量信号分析仪更适合捕捉时变信号和测试复杂调制的动态信号；

●　由于采用并行处理和数字信号处理技术，矢量信号分析仪可提供更高的分辨率和更短的测试时间；

●　较高的存储深度使得矢量信号分析仪可以将一段时间的测试信号捕获下来，在时域、频域、调制域和码域同步分析信号，极大的提高了信号分析的质量；

●　强大的数字信号解调功能，使得矢量信号分析仪可以对复杂数字调制信号调制参数进行定性定量测量，提供精确、直观的调制参数和调制质量测量结果；

●　矢量信号分析仪往往具备频谱分析、信道测试等全面的分析功能，而且具有较高的信号接收性能指标，因此可以完成多种情况下的一站式测试。

（三）产品国内外现状

国内生产矢量信号分析仪仅中国电子科技集团41所一家单位，频率范围覆盖100Hz～26.5GHz，解调带宽10MHz；目前41所已正式启动了新一代矢量信号分析仪的研制，性能指标与国外最先进的仪表基本在同一水平。国外厂家以美国安捷伦公司和德国罗德施瓦茨公司为代表，安捷伦公司矢量信号分析仪产品采用VXI架构或者频谱仪+分析软件架构，提供最大80MHz解调带宽、40GHz频段的测试能力；罗德施瓦茨公司产品最高测量频率为40GHz，最大解调带宽120MHz；部分国外公司的新式信号分析仪中以选件的形式提供相应性能的矢量信号分析功能。

（四）技术发展趋势

- 更大解调带宽：为兼容宽带数字通信信号和脉冲调制信号分析，带宽会逐步扩展至200MHz/500MHz/1GHz甚至更高，同时具有较高的数字位宽。

- 更高测试性能：覆盖更宽的测试频段，进一步提高测量灵敏度、相位噪声、压缩点、谐波及交调失真，进一步优化各种调制误差测量指标。

- 更强的兼容能力：更新更全面的各类数字调制格式，更多的数字通信标准测试。

- 更丰富的报表：根据新的测试需求逐步增加各种相关的图形和表格方式的测试分析结果报表，支持分析数据、变换格式的交叉组合。

- 允许用户定义测试项：通过开放公式编辑器、可编程语言支持等功能实现用户自定义测试功能的扩展。

- 更丰富的功能：通过各种软硬件选件的开发，努力向用户提供一站式测试解决方案。

- 增强远程数据提供能力：通过网页测试、程控接口、网络接口、USB接口、专用数据接口、记录仪接口等提供各层次的数据资源共享、系统集成、远程访问能力。

二、基本工作原理

矢量信号分析仪整体包括变频通道、信号调理与采集、数字处理、解调与分析等四大部分，其结构如图1所示。

图1 矢量信号分析仪工作原理框图

射频输入首先通过混频器与本振信号混频，下变频到可处理的中频，并经滤波、放大等信号调理成满足采样要求的中频信号，经ADC量化后，中频取样数据经数字正交下变频和带宽变换后产生两路正交的IQ基带时域信号，存入内部数据存储器。在随后的数字解调和分析单元，通过各种数字信号处理算法完成时域分析、时域到频域的变换和频域分析、数字信号的解调解码以及相应的调制域和码域分析。

三、主要技术指标

- 频率范围

在满足规定性能的条件下，矢量信号分析仪能测量的最低频率到最高频率之间的范围。

- 解调带宽

矢量信号分析仪能够有效解调分析被测信号的通路带宽，通常该带宽具有一定的变化范围，一般情况下解调带宽和分析带宽是等同概念。

- 存储深度

即数字下变频部分拥有的捕获存储器的大小，它表征了矢量信号分析仪能够一次性采集数据的长度，在指定解调带宽下即代表能够分析的信号时长。存储深度越大，部分调制特性测试准确度越高，而且对分析信号随时间变化能力非常有利。存储深度可以以IQ样点数或物理存储容量表示。

- 码元速率

是单位时间内传输码元的条目，在星座图下表示为星座各状态点之间的转移速率，它的单位是波特（baud）或Hz。

- 误差矢量幅度

即EVM，表征参考信号状态矢量到测试信号状态矢量之间的误差（差额）矢量的幅度。这是衡量数字调制信号性能的重要标准。

- 调制格式

分析仪能够解调的数字调制信号样式，是仪表功能强度和适用能力的重要体现。

- 通信标准

分析仪能够支持的各类数字调制的信号标准，每种标准均有自身特定的测试项目、测试状态和分析方法。

- 显示平均噪声电平

即DANL，矢量信号分析仪的灵敏度可定义为显示平均噪声电平，通常认为这是最小可测信号电平，可以表示分析仪测量最小信号的能力。在最小分辨率带宽和最小输入衰减的情况下，降低视频带宽以减小噪声的峰-峰值波动，在分析仪显示器上观察到的电平为显示平均噪声电平。

- 非线性

矢量信号分析仪对输入信号的功率电平有一定的限制，当输入信号电平过大时，混频器的输出电平就不能线性地跟踪输入，造成非线性，输出因压缩而产生偏差。为了表征这种压缩现象，通常给出1dB压缩时的混频器电平。测量时，尽管混频器电平低于增益压缩点，但由于混频器是非线性器件，它仍然产生内部失真，因此还有二次谐波失真、三阶交调失真等技术指标来表征分析仪的非线性特性。

- 噪声边带

噪声边带表征的是矢量信号分析仪内部本振的相位噪声，它是振荡器短时稳定度的度量参数，通常以一个单载波的幅度为参考，并偏移一定的频率下的单边带相位噪声，通常以dBc/Hz来表示。分析仪的频率分辨率和对小信号的测试能力也受到边带噪声的制约。

四、选购注意事项

由于矢量信号分析仪涵盖的功能项很多，用户关注点也各不相同，因此选购标准会根据用户不同有所变化，下图所示为主要应该考虑的因素和一般性的选择步骤。

频率范围

解调带宽

解调性能

通道性能

功能全面性

报表丰富程度

接口特性

价格

图2 矢量信号分析仪一般性选购步骤

选购矢量信号分析仪应考虑因素：

- 频率范围

这是最为基本的选择依据，矢量信号分析实现频率范围扩展需要非常大的投入和成本，因此它直接带来用户购置成本的上升，往往一个倍频程或者提升10GHz范围用户就需要多付出近一倍的价格。因此建议用户首先根据测试需要选择合适的频率范围。进口高端仪器的频率范围指标往往受禁运限制。

- 解调带宽

解调带宽限制了可测的信号带宽范围，对用户而言，选择必须涵盖所有待测信号带宽的分析仪，并最好留有一定的余量。在关注带宽的同时，需要关注对应的存储深度，信号带宽越宽，就需要越大的存储容量。同样的，进口高端仪器的解调带宽指标经常也在禁运的限制范围内。

- 解调性能

包括所支持的调制格式、码元速率范围、过采样比率、匹配滤波器的样式、调制质量的测试能力等等多个方面。这些指标均和待测信号特性有密切关系，选择的标准必须高于待测信号特性并留有一定余量。

- 通道性能

通道性能主要包括噪声边带、非线性特性、显示平均噪声电平、频响平坦度等关键的接收通道指标，这些指标同样需要很大的实现成本，它们不但影响信号基本频谱特性的测试，而且对解调测试也有很大的影响，因此，建议在选择时应在经济条件能够承受的情况下选择尽量好的通道指标。

- 功能全面性

矢量信号分析仪往往具备多种标配的测试功能，如数字解调分析、调制质量分析、频谱分析、谱功率测试等等，除此以外的功能大都以选件的形式给出。在选择时，用户应根据实际需要、后续扩展的可能性进行合理搭配。

- 报表的丰富程度

报表的丰富程度体现了矢量信号分析仪能够分析的参数全面性以及同一个参数不同风格的表现形式，对此的选择，需要依靠用户对矢量信号分析的熟悉程度以及对待所选仪器报表风格的接受程度。

- 接口特性

矢量信号分析仪随着其结构形式的不同提供的接口形式有非常大的变化，需要用户根据实际需要选择，尤其是专用数据接口、记录仪接口、RS232等并非每个用户都有需要。一般而言GP-IB、USB、LAN均应配备，特别是用户在组建测试系统的情况下。

- 价格

仪表的价格始终是一个非常关键的因素，在上述用户需要的各种测试特性都能确定的情况下，往往用户的选择范围已经缩小到几款仪器了，即使如此，不同厂家的仪表价格还是有非常大的差距，需要用户进行合理的比价。一般情况下，同等的国产仪器的价格要远低于进口仪器价格。