微波功率计知识

一、概述

（一）用途

微波功率是表征微波信号特性的一个重要参数,微波功率计则是精确测量微波功率电平的最基本的微波测量仪器，广泛应用于微波通讯、雷达、导航、空间技术、卫星地面站、信号监测等领域的微波信号平均功率、峰值功率和脉冲包络功率等参数的精确测量与计量，是电子领域科研、生产、测试、试验、计量的必备仪器。

（二）分类与特点

1、从测量方法上分类

主要有两种方式：通过式传输信号功率测量与终端式接收功率测量。

- 通过式传输信号功率测量特点

通过式传输信号功率测量需要将功率计连接在信号源和负载之间。工作在RF、微波和毫米波频段的通过式功率计一般采用耦合器方式，耦合器可以对信号源和负载之间的功率流向作出响应，此类功率计可用于指示从信号源流向负载的功率，常称为入射功率；也可以测量从负载流向信号源的功率，常称为反射功率。在微波波段，更常用的方法是使用高方向性定向耦合器与终端式功率计相结合构成的通过式功率计以测量信号源传送的功率，这种功率计也分为两类，一类是单向通过式功率计，一类是双向通过式功率计，由单定向耦合器构成的通过式功率计称为单向通过式功率计；由两个反接的定向耦合器构成的通过式功率计称为双向通过式功率计。通过式测量方式主要用于大功率信号的测量。

- 终端式接收信号功率测量特点

RF和微波、毫米波频段中小功率主要进行终端式测量方法。终端式微波功率计主要包含功率探头和功率计主机两个部分。功率探头，它接在信号传输线的终端，接收和消耗功率，并产生一个直流或低频信号，该信号经过特定形式的前置放大送入功率计测量通道。现代智能功率探头还包括存储有探头型号、类型、校准参数的EEPROM以及传感环境温度的温度传感器等。功率计主机，包括放大器和相关处理电路，主要负责对功率探头的变换的信号进行处理，产生准确的功率读数。通常，一个型号的功率计能够兼容不同类型、不同频率范围、不同功率范围的系列功率探头。

2、按终端式功率计分类

通常有按功率计测量功率原理分类、按被测功率的特征分类、按输入端功率座的类型分类、按功率计的量程大小分类、按照产品类型分类等几种方式。

（1）按功率计测量功率原理分类

有测辐射热器功率计、热电偶式功率计、晶体管式功率计、量热式功率计，此外还有微量热计及其它新型的功率计（如有质功率计、霍耳效应功率计、铁氧体功率计）等几种类型。

目前在射频和微波频段常用的功率计只有测辐热式功率计、热电偶式功率计和二极管式功率计三种，针对这三种常用功率计也分别有三种传感微波功率的方法。在射频和微波频段，通常用热敏电阻、热电偶和二极管检波器这三种器件传感和测量平均功率，每种方法采用了不同种类的检波器件将射频和微波功率转变为可测量的直流或低频信号，然后送往主机进行后级处理。要进行峰值包络测量，只能采用二极管检波的方式，热敏电阻和热电偶则不具备此项功能。

- 热敏式功率计特点

测热电阻、特别是热敏电阻探头在射频/微波功率测量的历史上曾占有重要的地位，而近年来半导体热电偶和检波二极管技术由于其不断提高的灵敏度、更宽的动态范围以及更大的功率检测能力，已经夺取了测热电阻探头应用的大部分领域。然而，由于热敏电阻探头的直流功率替代性能，使其具有很高的稳定性，因此，在功率传递标准领域仍然得到了广泛的应用。

- 热电偶式功率计特点

热电偶对微波能量的传感作用是吸收微波功率产生热，并把热变换为热电压，基本工作原理是采用两种不同金属构成回路或电路，有两个结点，一个金属结点受热，而另一个不受热，如果回路保持闭合，只要两个结点维持在不同温度上，回路中便有电流流过。若将回路断开，插入一灵敏的电压表，则它就可以测量出净电动势。如果把其中的一个结点置于高频电磁场中，吸收微波功率，使它结点温度升高，产生电动势，由后续电路处理并测量温差热电势而得出功率量值。

热电偶功率计由于具有平方率特性传感功率的固有能力，在处理具有复杂调制或多音频的信号时总是最佳的，能够对各种调制信号、多重信号等真正平均功率响应，这种半导体热电偶功率计结实耐用，稳定可靠，但是功率范围只有50dB，在大动态范围数字微波信号以及窄脉冲微波信号平均功率方面的应用受到了一定的限制，同时无法进行真正的峰值包络功率的测量，目前逐渐被高性能宽视频带宽二极管式微波功率计所取代。

- 检波二极管式功率计特点

随着微波半导体技术的发展以及数字信号处理技术和计算机技术的发展，目前检波二极管成为传感功率的主要元件。检波二极管式功率探头完全依赖于功率线性度校准、温度补偿、校准因子修正等三维的数据修正和补偿技术，从而保证了在整个频率范围、功率范围以及温度范围内测量的准确度，配接不同型号的二极管功率探头，可以实现大动态范围CW平均功率、调制信号平均功率以及峰值功率的测量。快速实时取样测量方式的二极管功率计成为目前已成为二极管功率计的发展主流。单个二极管连续波平均功率探头的动态范围达到-70dBm～+20dBm。二极管峰值功率探头测量脉冲的宽度最小可达到10ns，动态范围超过40dB，根据检波后视频带宽的大小，有的功率测量范围可达到60dB以上。

（2）按被测功率的特征分类

分为连续波功率计、峰值功率计两类。

（3）按输入端功率座的类型分类

分为同轴型功率计和波导型功率计两类。

（4）按功率计的量程大小分类

分为小功率计（P£100mW）、中功率计（P为100mW～100W）和大功率计（P³100W）三类。

（5）按照产品类型分类

分为通用微波功率计、峰值功率分析仪、小型微波功率计（手持式、USB式）和微波功率计模块（VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式）四类。

- 通用微波功率计特点

最基本具有对微波连续波信号功率精确测量功能，部分高性能微波功率计兼具峰值功率测量功能，主要用于实验室、生产线等场合使用，也可用于测试系统的搭建等。

- 峰值功率分析仪特点

能够测量或计算微波脉冲调制信号的多种幅度和时域参数而成为表征脉冲调制信号特性的综合性测量工具。具有峰值功率、脉冲功率、平均功率、过冲、上升时间、下降时间、顶部幅度、底部幅度、脉冲宽度、脉冲周期、占空比、关闭时间、脉冲重复频率等多种微波毫米波脉冲调制信号包络参数自动测量分析功能。

- 小型微波功率计特点

具有体积小、总量轻、携带非常方便的特点，并且大部分手持式微波功率计具有电池供电能力，适合室外现场测试以及恶劣环境下对测试设备的功率监控。

- 微波功率计模块特点

微波功率计模块有VXI、PCI、PXI、LXI等总线形式，具有体积小重量轻等特点，主要用于组建测试系统。例如，用于武器装备的维护测试。

（三）产品国内外现状

国内生产微波功率计的厂家主要有：中国电子科技集团41所、上海亚美微波仪器厂、安泰信电子等单位。国内厂家中，41所的微波功率计频段覆盖到110GHz，上升时间小于15ns，最小可测脉冲宽度小于30ns。其它国内仪器厂家的微波功率计以窄频段功率计、射频段功率计为主。国外生产微波功率计的厂家较多，处于领先水平的主要有安捷伦公司、R&S公司、安立公司等，频率覆盖到110GHz，受禁运的限制，提供给国内的产品其频段基本限制在40GHz内。峰值功率分析仪主要以美国BOONTON公司的4500系列产品处于领先水平，频率范围到40GHz，上升时间小于3ns，最小可测脉冲宽度6ns。

（四）技术发展趋势

- 对数字调制信号的功率精确测量。主要是为了满足对数字移动通信系统的数字调制信号的功率测量要求，它要求功率计要有更宽的视频带宽、要有描述复杂数字调制信号的能力、要有更高的灵敏度。

- 对峰值脉冲信号的精确测量以及大功率信号功率的准确测量。除了要更准确测量脉冲调制信号的幅度信息，还要更准确的测量出调制信号的时域信息。另外对大功率信号功率的准确测量也是主要的发展趋势。

- 向集成化、小体积、多功能的方向发展。

- 向2mm以及更高频段的方向发展。

- 朝着研究精确测量微波功率的新方法、提高测量精确度的各种途径方向发展。

二、基本工作原理

微波功率计的原理框图如图1所示。微波功率计主要由微波功率探头和功率计主机两部分组成，用户根据所测量信号的不同可灵活的选配功率探头。功率计主机主要由通道调理、A/D转换、数据处理、CPU控制、校准源、外围接口、显示与键盘、电源等部分单元构成。峰值功率计/峰值功率分析仪还包含时基与触发单元。

微波功率计探头首先将微波信号进行检波，检波信号经过预放大后，输入功率计主机进行处理。输入信号经过通道调理电路后，将信号分为两路，一路送到A/D转换电路，量化成数字信号送给数据处理单元，经处理后产生对应的功率值；当进行峰值测量时，其检波包络信号另一路送到触发比较器，产生同步触发信号，对应于采集信号的水平显示位置，该两路信号经处理后在屏幕上显示。功率校准源主要为微波功率计提供一绝对功率参考，使功率可溯源于厂家或国家标准。

图1 微波功率计原理框图

校准源单元

接口控制

单元

CPU控制单元

电源管理

单元

显示

单元

按键

单元

通道调理电路

A/D转换电路

数据处理电路

时基与触发电路

多路DAC

功率探头

检波信号

三、主要技术指标

微波功率计的技术指标很多，对于热敏电阻式功率计、热偶式功率计、二极管式功率计以及通过式和终端式功率计等不同类型的功率计具有不同的技术指标，有些为功率探头的技术指标，有些是功率计的技术指标，有些则是功率计/功率探头体系的技术指标。

以下叙述微波功率计/功率探头的主要技术指标：

- 频率范围

指能满足该功率计各项指标要求，保证功率计可靠工作的输入信号的频率覆盖范围，该指标主要取决于功率探头。超出频率范围测量，功率准确度不能保证。

- 功率范围

功率测量范围是指功率计所能准确测定的最小功率到最大功率的范围，在此范围内所测功率值应符合产品规定的准确度。最大电平取决于传感器，最小电平取决于零漂、噪声以及功率探头的灵敏度，超出功率范围，将发法无法保证测试准确度，也有可能会损坏探头。

- 零点调节

零点调节指在没有功率输入的情况下，使功率计的指示归为零。老式的功率计需手动来调节，而现代的功率计一般通过软件的控制自动完成零点调节。调零误差主要影响小信号的测量，对大功率来说其误差可忽略不计。

- 零点漂移

在基准条件下，仪器预热后，在给定的时间内，功率指示值的变化量。当仪器工作在最高灵敏度时，该指标尤为重要。仪器预热时间较长和在小信号测试时进行实时正确校零，可减小仪器测试误差。

- 校准源功率准确度

校准源功率准确度是指其内置校准源输出功率的精确度，通常校准源的频率为50MHz，功率输出为0dBm。由于其指标较高，功率计在出厂时，要利用一套高精密的测量系统对校准源进行调试校准，以保证功率准确度的指标。用户需要定期送计量单位进行计量校准。

- 功率探头驻波系数

功率计所配功率探头阻抗失配引起输入端的电压驻波比。

- 功率探头校准系数

被测功率计的指示功率与该功率探头的入射功率之比，

即：ηe=PbPL×100%

用户需要定期送计量单位进行计量校准。

- 功率测量不确定度的合成

功率测量中出现的各种不确定度虽然是系统的和随机性的，但是它们都是彼此相互独立的。这些不确定度包括探头与信号源之间的失配不确定度、探头与校准源之间的失配不确定度、功率计仪器不确定度、功率计漂移不确定度、探头校准因子不确定度、功率线性度不确定度、校准源功率不确定度、功率计零点设置不确定度、功率计和探头噪声不确定度等，最坏的情况是各不确定项的最大或最小值累加，但这是一种十分保守的做法，为了更好地估计测量中的不确定度，提出了采用方和根的方法，方和根英文为root-sum-of-the-squares,缩写为RSS。采用这种方法估计的不确定度要比各项累加小的多，但总是大于最大的单项不确定度。另一种功率合成方法为扩展因子法，目前较为流行，合成时评定每一种分项误差的概率密度函数，得到分项函数的置信因子，分项误差除以其置信因子，再将各项平方和后开方，然后再乘以扩展因子就得到了扩展不确定度，扩展因子是一个保护带数值，一般情况下取2（但是用户可根据测量过程的经验对其设置其它值），详见有关计量扩展不确定度评定方法。

- 峰值功率计或峰值功率分析仪的相关指标

峰值功率计或者峰值功率分析仪还应包括上升/下降时间、最小可测脉冲宽度、带宽、触发电平等指标。

四、选购注意事项

微波功率测量技术随其应用范围的不同有很大区别，决定微波功率测量的因素有很多，包括信号频率范围、功率范围、功率电平、信号的频谱功率总量以及调制形式等，只有深入了解未知信号及其频谱和调制成分，选择合适微波功率探头及其微波功率计，才能获得准确的功率测量精度。

选购微波功率计应考虑因素：

- 功能

选购微波功率计首先要考虑产品的功能，根据用户要测量的信号不同，主要选择基本只有两种：连续波功率计或者峰值功率计。现代二极管式功率计基本都具有连续波和峰值测量功能。

连续波功率计主要考虑因素：频率范围、功率范围、功率分辨率。

峰值功率计/分析仪主要考虑因素：频率范围、功率范围、视频带宽、上升/下降时间、时基范围、触发指标等。除了频率范围、功率范围两项基本且重要的指标外，视频带宽的指标非常重要，它决定着测量脉冲调制信号的上升/下降时间、最小脉冲宽度、测量脉冲重复率等指标。

- 功率探头的选配

探头的选配非常重要，可以根据功率计主机选择系列探头。

连续波功率探头选配主要考虑因素：频率范围、功率范围、驻波比、校准因子不确定度、零点漂移（或者噪声与漂移）等指标，有的功率探头会给出线性度的指标或者最大功率测量准确度的指标。

峰值功率探头：除了上述包含上述连续波探头所具有的指标，还会有上升/下降时间、最小可测脉冲宽度、脉冲功率测量范围等指标。

- 探头输入接头

一般探头输入接头形式会根据其测量频率范围的不同进行分类，通常分为同轴型功率探头与波导型功率探头两种。同轴型接头形式最常用的为Ｎ型、ＡＰＣ－７型、３.５mm型、２.４mm型等。波导功率探头则选用各种标准矩形波导，我国矩形波导的频段划分和型号参见ＳＪ１５０－６５标准，型号以ＢＪ×××表示。波导的接头形式还和波导法兰有关，波导法兰参见ＳＪ２１３标准。

- 通道数

一般的微波功率计有1或2个通道，可以根据实际使用需要选择。

- 接口

目前的微波功率计一般都含有GP-IB、RS232、USB、LAN、并口中的一种或者多种接口，用户可以根据测试需要选择。

- 价格

选购微波功率计还需要考虑产品价格范围。微波功率计的价格取决于许多因素，包括选用功率计的类型（是连续波功率计还是峰值功率计）、通道数、探头的功能与指标等。一般情况下，相同指标的微波功率计，国产比进口产品价格便宜很多。